Наименование

Приказ Минэнерго России "О внесении изменений в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15.03.2016 № 179"

ID проекта                                                                                          02/08/12-17/00076007

Дата создания                                                                                   6 декабря 2017 г.

Разработчик                                                                                       Минэнерго России

Сотрудник, ответственный за разработку проекта                    Белозерцева Любовь Юрьевна

Дата начала публичного обсуждения                                           6 декабря 2017 г.

Дата окончания публичного обсуждения                                     26 декабря 2017 г.

Электронный адрес для отправки своих предложений            BelozertsevaLY@minenergo.gov.ru

Почтовый адрес для отправки своих предложений                  г. Москва, ул. Щепкина, д. 42 с. 1,2

Контактный телефон ответственного лица                                 +7 (495) 631-89-81

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минэнерго России)

П Р И К А З

| ______________ |  | №________ |
| --- | --- | --- |

Москва

О внесении изменений в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России

от 15.03.2016 № 179

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 1 и частью 5 статьи 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2014, № 30, ст. 4255), а также пунктом 1 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2577; 2010, № 9, ст. 960; 2011, № 44, ст. 6269; 2012, № 40, ст. 5449; 2013, № 29, ст. 3970), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые изменения в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15.03.2016 № 179 (зарегистрирован Минюстом России 08.04.2016, регистрационный № 41718).

Министр                 А.В.Новак

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минэнерго России

от «__»______ 201__ г. № __

Изменения в перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при учете используемых энергетических ресурсов, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений, утвержденный приказом Минэнерго России от 15.03.2016 № 179

1.Позицию 1 изложить в следующей редакции:

| « | № п/п | Наименование вида измерения | Диапазон измерений | Предельно допустимая относительная погрешность измерений, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Измерения количества нефти добытой, первой по своему качеству соответствующей национальному стандарту, при хранении и (или) погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта: |  |  |  |
|  | 1.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений | ± 0,25 (брутто) ± 0,35 (нетто) |  |
|  | 1.2. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн и автомобильных цистерн | без ограничений | ± 0,40 (брутто) ± 0,50 (нетто) |  |
|  | 1.3. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах движущихся не расцепленных цистерн и составов из них: | без ограничений |  |  |
|  |  | - для составов общей массой до 1000 тонн |  | ±1,0 (брутто) ± 1,1 (нетто) ± 2,5 (брутто) ± 2,6 (нетто) |  |
|  |  | - для составов общей массой 1000 тонн и более |  |  |  |
|  | 1.4. | косвенным методом статических измерений и косвенным методом измерений, основанным на гидростатическом принципе | 200 т и более | ± 0,50 (брутто) ± 0,60 (нетто) |  |
|  |  |  | до 200 т | ± 0,65 (брутто) ± 0,75 (нетто) | ». |

2.Позицию 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

| « | 3.4. | прямым методом динамических измерений при отпуске на автозавправочных станциях через: - топливно-заправочные колонки автозаправочных станций; - масло-заправочные колонки автозаправочных станций. | без ограничений | ± 0,15 ± 0,25 | ». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.Позицию 7 изложить в следующей редакции:

| « | 7. | Измерение количества природного газа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1. | Измерение объема природного газа, приведенного к стандартным условиям при добыче, переработке, транспортировке, хранении, распределении и потреблении | 105 м3/ч и более с 2 * 104 до 105 м3/ч с 103 до 2 * 104 м3/ч с 150 до 103 м3/ч с 10 до 150 м3/ч | ± 1,5 ± 2,0 ± 2,5 ± 3,0 ± 4,0 |  |
|  | 7.2. | Измерение объема природного газа в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении | до 10 м3/ч | ± 4,0 |  |
|  | 7.3. | Измерение массы производимого, отгружаемого (разгружаемого) для транспортировки (по итогам транспортировки), хранимого, потребляемого сжиженного природного газа: - при прямом методе динамических измерений - при косвенном методе динамических измерений - при прямом методе статических измерений - при косвенном методе статических измерений | без ограничений | ±1,0 ±1,5 ±0,75 ±1,0 | ». |

4.Позицию 8 изложить в следующей редакции:

| « | 8. | Измерения массы газового конденсата стабильного (нестабильного), сжиженного углеводородного газа: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1. | Измерения массы газового конденсата стабильного при выпуске в обращение после изготовления, хранении, погрузке (выгрузке) для (после) транспортировки магистральным трубопроводным, железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта, реализации (сбыте): |  |  |  |
|  | 8.1.1. | прямым и косвенным методами динамических измерений | без ограничений | ±0,25 (брутто) ±0,35 (нетто) |  |
|  | 8.1.2. | прямым методом статических измерений взвешиванием на весах расцепленных железнодорожных цистерн и автомобильных цистерн; | без ограничений | ± 0,40 (брутто) ± 0,50 (нетто) |  |
|  | 8.1.3. | прямым методом статистических измерений взвешиванием на весах движущихся не расцепленных цистерн и составов из них: |  |  |  |
|  |  | - для составов общей массой до 1000 т | без ограничений | ±1,0 (брутто) ±1,1 (нетто) |  |
|  |  | - для составов общей массой 1000 т и более | без ограничений | ±2,5 (брутто) ±2,6 (нетто) |  |
|  | 8.1.4. | косвенным методом статических измерений, и косвенным методом измерений, основанном на гидростатическом принципе | 120 т и более до 120 т | ±0,5 (брутто) ±0,6 (нетто) ±0,65 (брутто) ±0,75 (нетто) |  |
|  | 8.2. | Измерения массы нестабильных углеводородных сред при транспортировке, хранении и распределении (нестабильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов) |  |  |  |
|  | 8.2.1. | - при прямом методе статических измерений взвешиванием на весах расцепленных цистерн; | без ограничений | ±0,4 |  |
|  | 8.2.2. | при прямом методе статистических измерений взвешиванием на весах движущихся нерасцепленных цистерн и составов из них: - для составов общей массой до 1000 т - для составов общей массой 1000 т и более | без ограничений | ±1,0 ±2,5 |  |
|  | 8.2.3. | при прямом методе динамических измерений | без ограничений | ±0,35 |  |
|  | 8.2.4. | при косвенном методе динамических измерений; | без ограничений | ± 0,5 |  |
|  | 8.2.5. | при косвенном методе статических измерений, и косвенном методе измерений, основанном на гидростатическом принципе | 120 т и более | ± 0,5 |  |
|  |  |  | до 120 т | ± 0,65 | ». |

5.Дополнить позицией 14 следующего содержания:

| « | 14. | Измерение тепловой энергии и массы теплоносителя: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14.1. | измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения при учете тепловой энергии, теплоносителя на источнике | без ограничений | ±5 при разности температур в подающем и обратном трубопроводах от 10 до 20 °С ±4 при разности температур в подающем и обратном трубопроводах более 20 °С |  |
|  | 14.2. | измерение тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения при учете тепловой энергии, теплоносителя у потребителя: - при применении теплосчетчиков класса 2 - при применении теплосчетчиков класса 1 | без ограничений | ±6,5 ±5,5 |  |
|  | 14.3. | измерение массы теплоносителя в водяных системах теплоснабжения при учете тепловой энергии, теплоносителя на источнике | без ограничений | ±2,0 |  |
|  | 14.4. | измерение массы теплоносителя в водяных системах теплоснабжения при учете тепловой энергии, теплоносителя у потребителя: - при применении теплосчетчиков класса 2 - при применении теплосчетчиков класса 1 | без ограничений | ±(2+0,02Gmax/G), но не более ±5,0% где Gmax – верхний предел измерений расхода теплоносителя теплосчетчиком, G – расход теплоносителя ±(1+0,01Gmax/G), но не более ±3,5 % где Gmax – верхний предел измерений расхода теплоносителя теплосчетчиком, G – расход теплоносителя |  |
|  | 14.5. | измерение тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения при учете тепловой энергии, теплоносителя | менее 30 % верхнего предела измерений теплосчетчиком расхода теплоносителя (пара) от 30 до 100 % верхнего предела измерений теплосчетчиком расхода теплоносителя (пара) | ±5,0% ±4,0 |  |
|  | 14.6. | измерение массы теплоносителя в паровых системах теплоснабжения при учете тепловой энергии, теплоносителя | без ограничений | ±3,0 | ». |